Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

SYSTEM DO POMIARU PARAMETRÓW URZĄDZEŃ TECHNIKI RFID

- INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE

Przedmiot zamówienia stanowi zestaw pomiarowy, przeznaczony do wyznaczania parametrów technicznych i użytkowych elektronicznych identyfikatorów (ang. transponders), a także systemów techniki radiowej identyfikacji obiektów pracujących w paśmie HF i UHF.

Przedmiotowy zestaw składa się z następujących części: urządzenia pomiarowego, pakietów oprogramowania oraz akcesoriów stanowiących uzupełnienie jego wyposażenia, które w całości umożliwiają:

- wyznaczanie czułości (ang. sensitivity/threshold) identyfikatora;

- badanie parametrów zjawiska rozproszenia wstecznego (ang. backscatter communication);

- pomiar charakterystyki promieniowania (ang. radiation pattern) anteny, identyfikatora lub elektronicznie oznakowanego obiektu;

- wyznaczanie zasięgu działania (ang. range) identyfikatora w systemie RFID;

- wykonywanie operacji zapisu/odczytu (ang. read/write) na wewnętrznej pamięci identyfikatora;

- porównywanie i dokonywanie selekcji identyfikatorów na podstawie wybranych parametrów;

- dokonywanie integracji projektowanego systemu RFID;

- wspomaganie procesu projektowania identyfikatorów (dobór materiałów, wybór typu chipu, charakterystyka parametrów chipu/anteny/identyfikatora itp.);

- badanie niezawodności i wydajności projektowanego systemu RFID (dobór identyfikatora do zadanej aplikacji, charakterystyka procesu znakowania obiektów, pozycjonowanie urządzeń RFID w systemie itp.)

- URZĄDZENIE POMIAROWE

- parametry dla pasma UHF

- zakres częstotliwości: 800 – 1000 MHz z rozdzielczością 100 kHz;

- wyjście TX:

  - konfiguracja zapewniająca uzyskanie maksymalnie 36 dBm mocy promieniowania;

  - minimalnie na porcie: -20 dBm;

  - rozdzielczość: 0,1 dB;

  - dokładność: ±1 dB;

  - powtarzalność: 0,1 dB;

- wejście RX:

  - czułość: <-85 dBm

  - maksymalnie na wejściu: +18 dBm;

  - rozdzielczość: 0,1 dB;

  - dokładność: ±1 dB;

  - powtarzalność: 0,2 dB;

- parametry dla pasma HF

- zakres częstotliwości: 10 – 30 MHz z rozdzielczością 10 kHz;

- wyjście TX:

  - zakres: -10…+25 dBm;

  - rozdzielczość: 0,1 dB;

  - dokładność: ±1 dB;

  - jednorodność: ±0,5 dB;

- wejście RX: maksymalnie na wejściu +25 dBm;

- parametry dodatkowe

- złącza sygnałowe RF: 4xN(f) – UHF TX, UHF RX, HF TX, HF RX;

- komunikacja z PC: ethernet (RJ-45);

- dodatkowe złącza: we/wy 25-pin D-SUB, RS232 9-pin D-SUB.

- PAKIETY OPROGRAMOWANIA KONTROLNO-STERUJĄCEGO

  - Pakiety dla pasma UHF

- pakiet do wspomagania procesu projektowania identyfikatorów RFID zgodnych z wymaganiami protokołu komunikacyjnego EPC Class1 Gen2, ustandaryzowanego unormowaniem ISO/IEC 18000-63 (wcześniej ISO/IEC 18000-6), zapewniający:

- wyznaczanie czułości identyfikatora:

  - weryfikacja wydajności i strojenie identyfikatorów;

  - pomiar rozstrojenia i zasięgu działania identyfikatora lokowanego na różnych podłożach;

  - wzajemne porównywanie identyfikatorów, pozycji urządzeń w systemie RFID;

  - porównywanie wyników symulacji i pomiarów;

  - badanie parametrów zjawiska rozproszenia wstecznego:

  - pomiar mocy fali odbitej od identyfikatora;

  - ciągła weryfikacja operacji przy różnej mocy wyjściowej;

  - zbiorowe badanie identyfikatorów pozostających we wzajemnej bliskości;

  - badanie parametrów budżetu energetycznego (ang. backscatter link budget):

  - testy ograniczeń komunikacyjnych;

  - testy zasięgu działania z zadanym układem czytnika/programatora (RWD – ang. Read/Write Device);

  - wzajemne porównania różnych identyfikatorów z ustawieniami systemu RFID;

  - wyznaczanie czułości na zadanym kierunku (ang. orientation sensitivity) z obsługą dedykowanego pozycjonera omówionego w P.4.2:

  - pomiar charakterystyki promieniowania identyfikatora lub elektronicznie oznakowanego obiektu (w tym także dla zadanej populacji identyfikatorów/obiektów);

  - wyznaczanie optymalnego położenia identyfikatora/elektronicznie oznaczonego obiektu;

  - badania wpływu obiektów na charakterystykę promieniowania;

  - wyznaczanie zasięgu działania w systemie RFID:

  - weryfikacja oczekiwanego zasięgu działania w zadanym systemie RFID oraz badanie jego zmienności dla rozrzutu parametrów układu RWD;

  - weryfikacja wyboru identyfikatora w odniesieniu do zadanej aplikacji systemu RFID i parametrów układu RWD;

  - szczegółowe badania zjawiska rozproszenia wstecznego w zależności od zadanych parametrów układu RWD;

- pakiet do wspomagania badań (m.in. czułości, zjawiska rozproszenia wstecznego, czułości na zadanym kierunku, zasięgu działania) na populacji identyfikatorów RFID zgodnych z wymaganiami protokołu komunikacyjnego EPC Class1 Gen2, ustandaryzowanego unormowaniem ISO/IEC 18000-63 (wcześniej ISO/IEC 18000-6), zapewniający:

  - pomiar właściwości pojedynczego identyfikatora w większej populacji;

  - badanie jakości działania identyfikatorów w populacjach;

  - dokonywanie inwentaryzacji populacji identyfikatorów za pomocą dedykowanego edytora.

  - Pakiet dla pasma HF

Pakiet do wspomagania procesu projektowania identyfikatorów RFID zgodnych z wymaganiami różnych protokołów komunikacyjnych (ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18000-3, a także Sony Felicia), zapewniający:

  - wyznaczanie czułości identyfikatora:

- weryfikacja wydajności i strojenie identyfikatorów;

- pomiar rozstrojenia i zasięgu działania identyfikatora lokowanego na różnych podłożach;

- wzajemne porównywanie identyfikatorów, pozycji urządzeń w systemie RFID;

- porównywanie wyników symulacji i pomiarów;

  - badanie parametrów zjawiska modulacji amplitudy za pomocą kluczowanej rezystancji (ang. load modulation):

- poszukiwanie wartości mocy dla zapewnienia prawidłowej komunikacji;

- ciągła weryfikacja operacji przy różnej mocy wyjściowej;

- wyznaczanie zasięgu działania w systemie RFID (z obsługą dedykowanego pozycjonera omówionego w P.4.6):

- weryfikacja oczekiwanego zasięgu działania w zadanym systemie RFID oraz badanie jego zmienności dla zadanych parametrów układu RWD;

- weryfikacja wyboru identyfikatora w odniesieniu do zadanej aplikacji systemu RFID i parametrów układu RWD;

- prowadzenie pasywnych testów układów antenowych (bez zamontowanego chipu).

- AKCESORIA

  - Zestaw do szerokopasmowych pomiarów w paśmie UHF

- sprzęgacz kierunkowy:

  - pasmo częstotliwości: 600 – 1300 MHz;

  - impedancja: 50 Ω;

  - tłumienność wtrąceniowa TX-ANT: 1,2 dB;

  - tłumienność wtrąceniowa ANT-RX: 6,5 dB;

  - maksymalna moc wejściowa: 250 W (+54 dBm);

- antena szerokopasmowa:

  - pasmo częstotliwości: 600 – 1300 MHz;

  - impedancja: 50 Ω;

  - nominalny zysk energetyczny: 5 dBi (zależność w funkcji częstotliwości dostarczona w dokumentacji);

  - polaryzacja: liniowa;

  - złącze: SMA(f);

- przewód RF 1,8 m;

- składany masz antenowy o regulowanej wysokości 50-150 cm;

- maszt identyfikatora o regulowanej wysokości 50-150 cm;

- teleskopowy maszt identyfikatora o wysokości 35 cm;

- akcesoria RF;

- walizka transportowa (odporna na wstrząsy).

  - Stolik obrotowy identyfikatora

- automatyczne wyznaczanie w systemie parametrów na zadanym kierunku;

- pełna współpraca z urządzeniami systemowymi i oprogramowaniem kontrolno-sterującym;

- średnica: 50 cm;

- nośność: 20 kg;

- krok obrotu: 1o, 5o, 10o, 15o lub 30o;

- interfejs komunikacyjny: USB.

  - Zestaw do podstawowych pomiarów w paśmie UHF i HF

- cyrkulator z tłumikiem dla pasma UHF:

  - pasmo częstotliwości: 800 – 1000 MHz;

  - impedancja: 50 Ω;

  - izolacja TX-RX: >20 dB;

  - tłumienność wtrąceniowa TX-ANT: 0,2 dB;

  - tłumienność wtrąceniowa ANT-RX: 0,2 dB;

  - maksymalna moc wejściowa: 10 W (+40 dBm);

  - tłumik 6 dB

- antena panelowa pasma UHF:

  - pasmo częstotliwości: 800 – 1000 MHz;

  - impedancja: 50 Ω;

  - nominalny zysk energetyczny: 8 dBi (zależność w funkcji częstotliwości dostarczona w dokumentacji);

  - polaryzacja: liniowa;

  - złącze: N(f);

- przewód RF 1,8 m;

- stojak identyfikatora wykonany z materiałów obojętnych dla pasma UHF;

- antena pętlowa o średnicy 145 mm dla pasma HF;

- antena pętlowa o średnicy 60 mm dla pasma HF;

- przewód RF N(m)-SMA(m);

- sprzęgacz dla pasma UHF:

  - pasmo częstotliwości: 10 – 30 MHz;

  - impedancja: 50 Ω;

- akcesoria RF;

- walizka transportowa (odporna na wstrząsy).

  - Zestaw materiałów referencyjnych o rozmiarach 130x130 mm

- karton: grubość 2 mm, gęstość 0,75 g/cm3;

- szkło: grubość 4 mm, dwutlenek krzemu 73%, węglan sodu 15%, węglanu wapnia 10%, dodatki 2%;

- PTFE: grubość 4 mm, gęstość 2,18 g/cm3, Guarniflon PTFE G400;

- guma: grubość 2 mm, gęstość 1,55g/cm3 , SBR standard;

- włókno szklane: grubość 3,2 mm, gęstość 1,85 g/cm3, Ventec VT-481;

- polycetal: grubość 4 mm, gęstość 1,41 g/cm3, Ertacetal C;

- PVC: grubość 4 mm, gęstość 1,4g/cm3, Etradur.

  - Identyfikator testowy dla pasma UHF

Testowy identyfikator pasma UHF ze złączem RF (tłumienie 0 dB) wykorzystywany z pozostałymi urządzeniami i oprogramowaniem systemowym do pomiaru anten RWD.

  - Pozycjoner zasięgu działania systemu pasma HF

- automatyczne wyznaczanie w systemie zasięgu działania pomiędzy elektronicznym identyfikatorem i anteną RWD;

- pełna współpraca z urządzeniami systemowymi i oprogramowaniem kontrolno-sterującym;

- interfejs: RS232/USB.

- UWAGI KOŃCOWE

- dostępna dokumentacja techniczna w języku angielskim;

- gwarancja: minimum 1 rok.

Zadanie nr 2

MOBILNY SYSTEM DO POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ RADIOWYCH

- INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE

Przedmiot zamówienia stanowi mobilny system pomiarowy, przeznaczony do wyznaczania zespolonej przenikalności elektrycznej dla cienkich materiałów dielektrycznych, a także innych parametrów urządzeń radiowych za pomocą jednoportowego analizatora sieci (VNA – ang. Vector Network Analyzer). Przedmiotowy system składa się z urządzenia pomiarowego do określania właściwości dielektrycznych materiałów wektorowego analizatora sieci oraz pakietu dedykowanego oprogramowania do wyznaczania parametrów materiałów dielektrycznych (εr, tanδ) oraz innych parametrów urządzeń radiowych (SWR, return loss, cable loss, phase, expand phase, Smith chart diagram, DTF SWR, DTF return loss, group delay, lin magnitude).

- DANE TECHNICZNE

- wyznaczanie parametrów materiałów dielektrycznych

- wyznaczanie zespolonej przenikalności elektrycznej: laminatów, szkła, tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych itp.;

- wyznaczanie zespolonej przenikalności elektrycznej dla próbek materiałów w zakresie grubości: 0,3-3 mm;

- możliwość wyznaczania względnej przenikalności elektrycznej do wartości: 25;

- metoda pomiaru: nieniszcząca (próbka wkładana i wyjmowana z urządzenia pomiarowego);

- wyznaczanie zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów dielektrycznych w przedziale częstotliwości: od 3 MHz do 6 GHz;

- parametry VNA

- impedancja: 50 ;

- liczba portów: 1;

- typ złącza: N;

- zakres częstotliwości pracy: od 1 MHz do 6 GHz;

- rozdzielczość pomiaru: 20 Hz;

- liczba punktów pomiarowych: do 100 001;

- pasmo pomiaru: od 10 Hz do 100 kHz;

- typowy zakres dynamiki: 109 dB;

- moc wyjściowa obejmująca zakres: od -35 dBm do -3 dBm;

- rozdzielczość: 0,25 dB;

- dokładność: +/- 1,5 dB;

- maksymalne poziom sygnału na wejściu: +23 dBm;

- maksymalne napięcie stałe na wejściu: 50 V;

- typowy czas pomiaru dla jednego punktu: 100 s.

- dodatkowe akcesoria

zestaw dedykowanych próbek materiałów do kalibracji systemu podczas wyznaczania zespolonej przenikalności elektrycznej dla cienkich materiałów dielektrycznych.

- UWAGI KOŃCOWE

- dostępna dokumentacja techniczna w języku angielskim;

- gwarancja: minimum 24 miesiące.